Nr postępowania 14/2026

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

| ## Wózek inwalidzki – 2 sztuki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………………..……… (Należy podać) Model …………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela, rama wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane oparcie oraz siedzisko fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg | TAK/ podać |  |
|  | Długość całkowita fotela: 1000mm ±30mm | TAK/ podać |  |
|  | Szerokość całkowita fotela: 700mm ±20mm | TAK/ podać |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki: 1140mm±20m | TAK/ podać |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki: 1850mm ±20mm | TAK/ podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 540mm±20mm | TAK/ podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 530m±20mm | TAK/ podać |  |
|  | Wysokość siedziska od podnóżków: 380mm±20mm | TAK/ podać |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy fotela | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do pchania fotela w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem podczas transportu niezależnie od wzrostu prowadzącego wózek | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30cm zwiększające manewrowość fotela, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12cm | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy (nie dopuszcza się fotela transportowego z funkcją hamulca z regulacją na kołach) | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | TAK |  |
|  | Żółte punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. | TAK |  |
|  | Automatycznie odchylane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta | TAK |  |
|  | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków. Podpórki pod nogi chowane pod siedzisko. | TAK |  |
|  | 4 kółka chroniące przed przewróceniem wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę pacjenta montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Chromowany lub stalowy stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min.2 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem, montowany za siedziskiem fotela | TAK |  |
|  | Dwie niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK, podać |  |
|  | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 8 lat. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji– min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: min.2025 | TAK, podać |  |
|  | Numer kontaktowy z autoryzowanym serwisem Wykonawcy | TAK, podać |  |
| ## Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Zestaw składa się ze stanowiska diagnostyki medycznej z wózkiem, monitorem, drukarką laserową, komputerem oraz niezbędnym oprogramowaniem, a także z bieżni przystosowana do współpracy z systemem EKG do prób wysiłkowych | TAK |  |
|  | Bieżnia | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie do min. 0-20 km/h | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia elektroniczna | TAK |  |
|  | Funkcja łagodnego startu i zatrzymania soft start/stop | TAK |  |
|  | Minimum długość pasa biegowego 150cm | TAK |  |
|  | Powierzchnia pasma antypoślizgowa | TAK |  |
|  | Dostosowanie do osób starszych i z ograniczeniami ruchowymi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie bieżni min. 150 kg | TAK, podać |  |
|  | System bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Poręcze / wsparcie | TAK |  |
|  | Sterowanie z EKG | TAK |  |
|  | System EKG do prób wysiłkowych | TAK |  |
|  | Liczba kanałów min. 12 | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG do rejestracji spoczynkowej | TAK |  |
|  | Moduł EKG do rejestracji wysiłkowej | TAK |  |
|  | Jednoczesny podgląd min. 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | System detekcji arytmii | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji indeksu ST/HR | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji punktów pomiarowych ST | TAK |  |
|  | Analiza QT | TAK |  |
|  | Ocena ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Rejestracja i archiwizacja danych w formacie cyfrowym | TAK |  |
|  | Eksport PDF, XML | TAK |  |
|  | System umożliwiający wydruk raportów | TAK |  |
|  | Przesyłanie danych w sieci komputerowej LAN/WiFi | TAK |  |
|  | Integracja z bieżnią | TAK |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników | TAK |  |
|  | Licencja umożliwiająca pracę min. 5 użytkowników | TAK |  |
|  | Funkcjonalność obejmująca: EKG spoczynkowe | TAK |  |
|  | Funkcjonalność obejmująca: EKG wysiłkowe | TAK |  |
|  | ABPM (monitoring ciśnienia) | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia funkcjonalności ABPM i spirometrii wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi ich użytkowanie. | TAK |  |
|  | Spirometria | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza wyników z możliwością korekty przez lekarza | TAK |  |
|  | Wymagane funkcje analizy (w tym ST/HR oraz QT) muszą być dostępne i aktywne w oferowanej konfiguracji. | TAK |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu badań w formacie PDF/XML | TAK |  |
|  | Praca w sieci | TAK |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy i stanowisko pracy | TAK |  |
|  | Komputer typu PC z oprogramowaniem systemowym | TAK |  |
|  | System operacyjny aktualny | TAK |  |
|  | Monitor min. 22 cale | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa z formatem A4 | TAK |  |
|  | Stolik do obsługi EKG z miejscem na komputer i monitor | TAK |  |
|  | Wszelkie elementy muszą być ze sobą w pełni zintegrowane i gotowe do pracy po instalacji | TAK |  |
|  | Integracja | TAK |  |
|  | Pełna integracja | TAK |  |
|  | Gotowość po instalacji | TAK |  |
|  | Sterowanie z jednego stanowiska | TAK |  |
|  | Wspólna baza danych | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Aparat USG z funkcją echokardiografii – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy, fabrycznie nowy – nierekondycjonowany i nie demonstracyjny. | TAK |  |
|  | System z mobilnym wózkiem jezdnym na kółkach z blokadą, | TAK |  |
|  | Do zastosowania w badaniach kardiologicznych, | TAK |  |
|  | Tryby: B-mode, M-mode, Doppler kolorowy, Doppler spektralny (PW, CW), Power Doppler, Doppler tkankowy (TDI), | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu, | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu obrazów w formatach DICOM, JPEG, AVI, PDF, | TAK |  |
|  | Dysk SSD o pojemności min. 500 GB, min. 3 porty USB, 1 HDMI, LAN, możliwość komunikacji bezprzewodowej (WiFi), | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu danych do PACS lub lokalnej sieci szpitalnej, | TAK |  |
|  | Regulowany panel sterowania operatora – min. 13 cali full HD, przystosowany do obsługi prawą i lewą ręką, | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wyrażony głowicami możliwymi do podłączenia w dzień składania ofert min 1 – 24 MHz | TAK |  |
|  | Procesor min intel i7 taktowanie min 3 GHz, karta graficzna min NIVIDA GeForce GTX 1660, Pamięć RAM 16 GB DDR4 SDRAM, 1x HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 32 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 42 000 000 | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd bez pinowych dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | TAK |  |
|  | Monitor LED, wielkość ekranu min. 23,5 cala | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pix. | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 115 kg | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LED: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na sondy po lewej i prawej stronie konsoli/panelu. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 14 cali z możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien. Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 25 cm | TAK |  |
|  | Regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 65 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 30 000 obrazów | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 120 sek. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 256 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD wykonany w technologii hybrydowej min. 2000 GB | TAK |  |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno-biały | TAK |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
|  | Min. 5 portów USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – w tym min. jeden port umieszczony w panelu sterowania | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps, oraz moduł WiFi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | TAK |  |
|  | Start systemu z trybu Shutdown – max 35 sek. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 3 głowic jednocześnie. | TAK |  |
|  | Głowica umożliwiająca obrazowanie w trybach 2D/3D/4D, | TAK |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji TGC/LGC cyfrowe lub analogowe min. 8 stref do regulacji | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci: podać wartość powiększenia min. 20x | TAK |  |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 5500 obr/sek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | TAK |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF z min 2 bramek | TAK |  |
|  | Zakres maksymalnej prędkości prędkości min. +/- 80 m/sek | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 28 mm | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min +/-20 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 88 st. | TAK |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 660 klatek/sek | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni | TAK |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach, dostępny na głowicach min: convex, linia, endo. | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera ciągłego CW | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego TDI | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych, pediatrycznych, płucnych | TAK |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 9 | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania w czasie rzeczywistym Intima Media Thicknes ( IMT)z podaniem wartości liczbowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi) oraz szereg funkcjonalności,dedykowany raport z badania piersi, metoda klasyfikacji ACR-BI RADS 2013 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badania tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności oraz dedykowany raport z tarczycy metoda klasyfikacji ACR TI-RADS 2017 | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | TAK |  |
|  | Moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania ze środkiem kontrastującym przy niskim indeksie mechanicznym. (CEUS) | TAK |  |
|  | Elastografia |  |  |
|  | Moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK |  |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |
|  | Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
|  | Pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | TAK |  |
|  | Aplikacja do automatycznego wyliczania indexu wątrobowo-nerkowego do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności miąższu wątroby z korą nerki (aparat w sposób automatyczny dokonuje analizy obrazu i wstawia markery pomiarowe w strukturę wątroby oraz nerki). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stress Echo wraz z modułem EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego śledzenia punktu położenia żyły głównej dolnej (IVC) w czasie rzeczywistym i jednoczesny pomiar średnicy żyły głównej dolnej (IVC) oraz współczynnika przenikania (CI/DI) żyły głównej dolnej (IVC) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego identyfikowania punktów położenia i wykonania obliczeń w czasie rzeczywistym LVOT VTI, SV, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wstawienia bramki Dopplerowskiej w czasie rzeczywistym w obrazowaniu serca z automatycznym wyświetleniem spektrum i obliczeniami: -- PW mode (MV, TV, AV, LVOT),； -- TDI mode (MV lateral, MV medial, TV lateral), -- M mode (IVC) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak/Nie |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK |  |
|  | Funkcja do automatycznego wykrywania sekcji 4 jamowej i 5 jamowej serca w projekcji koniuszkowej i PLAX w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Funkcja do automatycznego pomiaru serca z zapisanej wcześniej pamięci cine w projekcji A4C, SUB-IVC i PLAX | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica konweksowa do badań ogólnych wykonana w technologii Single Crystal. Głowica konweksowa o paśmie podstawowym min. 1,0 – 5,7 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni Ilość elementów min. 192 Praca w trybie II harmonicznej Możliwość pracy z oprogramowaniem do elatografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak Podać model |  |
|  | Głowica Liniowa wysokiej częstotliwości wykonana w technologii Single Crystal Głowica liniowa o paśmie min. 5 – 14 MHz Liczba elementów – min. 256 Szerokość skanu max. 50 mm Praca w trybie II harmonicznej Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak Podać model |  |
|  | Głowica szerokopasmowa przezprzełykowa wysokoczęstotliwościowa do badań kardiologicznych Pasmo częstotliwości min. 3 – 7 MHz Liczba elementów min. 64 Kąt skanowania min. 100 stopni Średnica endoskopu 10,5 mm | Tak Podać model |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii Single Crystal Pasmo podstawowe o częstotliwości pracy 1 - 5 MHz do badań kardiologicznych Ilość elementów min 90 Kąt skanowania min 100 stopni | TAK |  |
|  | Pozostałe podstawowe opcje ultrasonografu |  |  |
|  | Automatyczne narzędzie do oceny mikrognacji, aparat automatycznie wyznacza kąt: Inferior Facial Angle, Frontomaxillary Facial Angle, Mandibulo-Maxillary Facial Angle, Maxilla-NasionMandible Angle, Fetal Profile Line | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące obrazowanie 3D do oceny wyglądu i morfologii kory mózgowej płodu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do automatycznej identyfikacji pierścienia czaszki i obliczenia objętości w celu faktycznej oceny wzrostu mózgu płodu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 4 płaszczyzy diagnostyczne (MSP, TT, TV, TC) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM. | TAK |  |
|  | Moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania 3D/4D z sond objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. | TAK |  |
|  | Półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex, linia oraz endo | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, AFI, HUM, Vp, Cereb., Sp, PL | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w algorytm sztucznej inteligencji potrafiący w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym wykryć 29 sekcji w obrazie płodu i wykonać w tym samym trybie całkowicie bez udziału operatora 9 pomiarów, kolejne 5 pomiarów po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | W pełni automatyczne (jednoprzyciskowe) narzędzie służące do detekcji macicy i określenia jej kształtu w trybie 2D wraz z automatycznymi pomiarami min. grubość endometrium, długości/wysokości/szerokość macicy wraz z podaniem objętości (w projekcjach strzałkowej i poprzecznej). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia kształtu szyjki macicy. Automatyczne wyodrębnienie linii środkowej i grubości endometrium z płaszczyzny coronalnej w obrazowaniu 3D. | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu z bramki ROI do wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania i wyznaczenie objętości pęcherzyków jajników z zeskanowanej bryły 3D | TAK |  |
|  | Moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów. Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania 3D pracy serca płodu w trybie STIC. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do wirtualnego źródła światła, umożliwiające podświetlenie płodu z kilku wybranych punktów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wykrywania mięśniaków, aparat w czasie rzeczywistym indentyfikuje mięśniaki, po zamrożeniu obrazu możliwa ich klasyfikacja w FIGO | TAK |  |
|  | Funkcja optymalizacji pracy użytkownika w presetech położniczych umożliwiająca poprzez wciśnięcie jednego przycisku dostosować głębokość, zoom | TAK |  |
|  | Czarno-biała drukarka | TAK |  |
|  | Monitor full HD min. 22 cali | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitor OLED min. 27 cali o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pix) | Tak/Nie |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową wysokiej częstotliwości wykonaną w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 8,0 – 25,0 MHz Liczba elementów – min. 256 Szerokość skanu min 38,4 mm Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę endovaginalna wysokiej częstotliwości do badań ginekologiczno-położniczych Zakres pracy przetwornika min. 3,0 - 15,0 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 210 stopni Ilość elementów min. 192 Praca w trybie II harmonicznej Możliwość pracy z oprogramowaniem do elatografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę convex do badań położniczych i pediatrycznych wysokiej częstotliwości wykonana w technologii Single Crystal. Zakres pracy przetwornika min. 3,0 - 10,0 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 105 stopni Ilość elementów min. 192 Praca w trybie II harmonicznej Możliwość pracy z oprogramowaniem do elatografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową wysokiej częstotliwości wykonaną w technologii Single Crystal do badań naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 13,0 MHz Ilość elementów min. 192 FOV sondy 40 mm +/- 4 mm Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę BI-plane convex-linia do badań ginekologicznych i urologicznych wysokiej częstotliwości Zakres częstotliwości pracy 4,0 – 16,0 MHz Liczba elementów convex 192, linia 192 Kąt pola skanowania (widzenia) dla convex min 200 stopni FOV sondy liniowej min 38mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych Zakres częstotliwości pracy 2,0-9,0 MHz Ilość elementów min 96 Kąt skanowania min 100 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę microconvex do badań pediatrycznych Zakres pracy przetwornika min. 4,0 - 13,0 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100 stopni Ilość elementów min. 128 Praca w trybie harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę Phased Array do badań kardiologicznych i transkranialnych wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1,0-7,0 MHz Ilość elementów min 90 Kąt skanowania min 100 stopni | TAK |  |
|  | Dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |
| Przenośny echokardiogram – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, mobilny, przenośny w formie laptopa | TAK |  |
|  | Przenośny kompaktowy ultrasonograf z funkcjami obrazowanie krzyżowe SCI, obrazowanie Full SRI, obrazowanie harmoniczne FTHI, obrazowanie harmoniczne PTHI, do zastosowania w badaniach kardiologicznych | TAK |  |
|  | Tryby: M-mode, Doppler ciągły CW, Doppler tkankowy (TDI), pomiary kardiologiczne CV&MR | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu | TAK |  |
|  | System aktywnej redukcji szumów z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek, | TAK |  |
|  | Regulowany panel sterowania operatora – min. 13 cali full HD, przystosowany do obsługi prawą i lewą ręką, | TAK |  |
|  | Waga aparatu wraz z baterią poniżej 5,3 kg, monitor o przekątnej powyżej 15’’ z dodatkowym panelem dotykowym ułatwiającym obsługę aparatu o przekątnej powyżej 12’’ | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w magnetyczny port ładowania | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w system z wbudowanymi mechanizmami bezpieczeństwa np. Windows/Linux | TAK |  |
|  | Start systemu tzw „zimny start” poniżej 25s, wyłączenie systemu poniżej 15s | TAK |  |
|  | Liczba kanałów cyfrowych powyżej 3 000 000 | TAK |  |
|  | Kanały Tx/Rx min 128 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w baterię umożliwiającą ciągłą nieprzerwaną pracę bez zasilania sieciowego przez min 90 minut z możliwością rozbudowy o dodatkową baterię wystarczającą na min. 500 minut nieprzerwanej pracy | TAK |  |
|  | wózek z możliwością podłączenia min 4 głowic z regulowaną wysokością min. 30 cm, waga max 42 kg, z możliwością pochylenia blatu o 15° | TAK |  |
|  | Regulacja monitora: pochylenie, | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna cyfrowa do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów badań | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min 320 dB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy systemowy SSD o pojemności min.256GB, drugi dysk w technologii hybrydowej na dane pacjentów i zdjęcia o pojemności min 1TB | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | TAK |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |
|  | Min. 3 porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive), min jeden port USB-C, min jedno wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1,0 do 24,0 MHz | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. 1-40 cm | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja wzmocnienia TGC i LGC cyfrowa/anologowa min. po 8 stref/suwaków | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
|  | Tryby Dopplerowskie min.: CD, PW, CW, TDI | TAK |  |
|  | Tryb M-mode i M-mode anatomiczny | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min 160 klatek/s | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna cine min 30 000 obrazów | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame Rate) w 2D min 920 klatek/s | TAK |  |
|  | Tryb Color Doppler, Power Doppler, CW Doppler, TDI Doppler | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF z min 2 bramek | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego (PWD) przy zerowym kącie min. +/- 13,5 m/sek | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CW) przy zerowym kącie min. +/- 23m/s | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) przy zerowym kącie min. +/- 3m/s | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
|  | Oprogramowaie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, - dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 30 mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 88 st. | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno -położniczych, naczyniowych oraz interwencyjnych (Lung i Fast) | TAK |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 10 pomiarów | TAK |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych wykonana w technologii Single Crystal | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 17.0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  |
|  | Szerokość pole widzenia głowicy max 51 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa do badan kardiologicznych i transkranialnych wykonana w technologii Single Crystal | TAK |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 1.0 – 7.0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów akustycznych min. 80 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania 90 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Pozostałe | TAK |  |
|  | Monitor full HD | TAK |  |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w AI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 8.0 – 23.0 MHz liczba elementów min. 256 szerokość czoła głowicy max 26mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną Bi-plane (convex/linia), szerokopasmową o zakresie częstotliwości dla convex i dla linii po min 4.0-16.0 MHz, liczba elementów po 192, kąt skanowania convex min 200 stopni, szerokość linii min 60mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii Single Crystal Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 8.0 MHz Liczba elementów min. 190 Kąt pola widzenia głowicy min. 70 stopni Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną do badań ginekologicznych i urologicznych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 15.0 MHz Liczba elementów akustycznych min. 192 Kąt skanowania powyżej 193 stopni Promień max 10,3 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phase Array do badań kardiologicznych neonatologicznych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0-12.0 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 100 stopni Głębokość penetracji min. 20cm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phase Array do badań kardiologicznych pediatrycznych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0-9.0 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 100 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych pediatrycznych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0-13.0 MHz Liczba elementów min. 48 Kąt skanowania min. 100 stopni Szerokość końcówki endoskopu max. 8mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0-13.0 MHz Liczba elementów min. 64 Kąt skanowania min. 100 stopni Szerokość końcówki endoskopu max. 11mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0-15.0 MHz Liczba elementów min 128 | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową wysokiej częstotliwości wykonaną w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 8,0 – 25,0 MHz Liczba elementów – min. 256 Szerokość skanu min 38,4 mm Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ułatwiające przeprowadzenie intubacji, zawiera min. 6 projekcji ustandaryzowanych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły z funkcją automatycznego odchylania wiązki ultradźwiękowej względem igły podczas nakłócia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do pomiaru CSA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego śledzenia punktu położenia żyły głównej dolnej (IVC) w czasie rzeczywistym i jednoczesny pomiar średnicy żyły głównej dolnej (IVC) oraz współczynnika przenikania (CI/DI) żyły głównej dolnej (IVC) | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego identyfikowania punktów położenia i wykonania obliczeń w czasie rzeczywistym LVOT VTI, SV, | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wstawienia bramki Dopplerowskiej w czasie rzeczywistym w obrazowaniu serca z automatycznym wyświetleniem spektrum i obliczeniami: -- PW mode (MV, TV, AV, LVOT),； -- TDI mode (MV lateral, MV medial, TV lateral), -- M mode (IVC) | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie do oceny płuc z funkcja do automatycznego wyznaczenia linii B wraz z podaniem ich liczby, automatyczną detekcją opłucnej i z automatycznym pomiarem ilości płynu w opłucnej | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego uzyskiwania standardowej płaszczyzny w badaniach MSK na podstawie wyświetlanego diagramu anatomicznego, automatyczna adnotacja różnych struktur anatomicznych | TAK |  |
|  | Aplikacja do automatycznego wyliczania indexu wątrobowo-nerkowego do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności miąższu wątroby z korą nerki (aparat w sposób automatyczny dokonuje analizy obrazu i wstawia markery pomiarowe w strukturę wątroby oraz nerki). | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania w czasie rzeczywistym Intima Media Thicknes ( IMT)z podaniem wartości liczbowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi) oraz szereg funkcjonalności, dedykowany raport z badania piersi, metoda klasyfikacji ACR-BI RADS 2013 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badania tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności oraz dedykowany raport z tarczycy metoda klasyfikacji ACR TI-RADS 2017 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania ze środkiem kontrastującym przy niskim indeksie mechanicznym. (CEUS) | TAK |  |
|  | Moduł Elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
|  | Pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania 3D/4D z sond objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stress Echo wraz z modułem EKG | TAK |  |
|  | Półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja do automatycznego wykrywania sekcji 4 jamowej i 5 jamowej serca w projekcji koniuszkowej i PLAX w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja do automatycznego pomiaru serca z zapisanej wcześniej pamięci cine w projekcji A4C, SUB-IVC i PLAX | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |
|  | Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Defibrylator z wyposażeniem – 2 zestawy |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Przenośne urządzenie wyposażone w zintegrowany antyrefleksyjny wyświetlacz kolorowy | TAK |  |
|  | Energia maksymalna: 360 J, z możliwością regulacji poziomu energii, | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry: EKG, SpO₂, NIBP (ciśnienie tętnicze), ETCO₂ (kapnografia), temperatura, tętno, częstość oddechów, | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia wartości progowych, | TAK |  |
|  | Zapis danych pacjenta i zdarzeń klinicznych w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz przesyłanie na bieżąco online do szpitala, | TAK |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, min.2 akumulatory/defibrylator | TAK podać |  |
|  | Średni czas pracy z akumulatorów (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorach: min.320 minut monitorowania lub min.400 defibrylacji z energią wyładowania min.300J | TAK podać |  |
|  | Czas pracy urządzenia na akumulatorach: ilość defibrylacji z energią min.325 J przy pracy z akumulatorów min.400 | TAK podać |  |
|  | Możliwość transmisji danych badania EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (np. modem min.4G do transmisji badań EKG) do istniejących stacji odbiorczych, np. Włocławek, Toruń | TAK, podać |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK |  |
|  | Obudowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporna na działanie temperatury oraz zachlapania (co najmniej stopień ochrony IP44), | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Tryb AED: poziomy wyładowań z zakresu min.150–360 J | TAK |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące: dla dorosłych – min.1kpl./defibrylator | TAK |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK podać |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: a) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG, b) elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG, c) elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG, d) elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca od 20-250 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”., zabezpieczony podwójną warstwą ochronną. | TAK podać |  |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | TAK podać |  |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wielorazowy czujnik w technologii Masimo lub Nellcor dla dorosłych - 1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min.30 do 230 uderzeń na minutę | TAK |  |
|  | Odstęp czasu przy pomiarach automatycznych do wyboru przez użytkownika w zakresie min. od 2 min do 45 min | TAK |  |
|  | Mankiet dla dorosłych wielorazowego użytku min.1szt/defibrylator | TAK |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Zestaw kaniul dla pacjenta zaintubowanego ,min.10szt (kaniul/defibrylator) | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
|  | Wyposażenie: czujnik wieloparametrowy RAINBOW, klips do SpO₂ dla dorosłych, kabel EKG 12-odprowadzeniowy,przewód do stymulacji przezskórnej, defibrylacji i kardiowersji, elektrody defibrylacyjne (min. 1 komplet), mankiet do pomiaru NIBP (dla dorosłych), wężyk spiralny przedłużający, łyżki defibrylacyjne, | TAK |  |
|  | Impregnowana torba transportowa z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne (1szt/defibrylator) | TAK |  |
|  | Zasilacz AC lub ładowarka zewnętrzna, kabel zasilający, ramka/element mocujący do zasilacza | TAK |  |
|  | Tester wyładowań | TAK |  |
|  | Modem 4G LTE do transmisji danych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Spirometr – 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………..… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………….. (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  |  | Tryby pomiarowe: FVC, SVC, MVV, PRE/POST | TAK |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań: VC, FVC, MVV, FEV1, PEF, FEV1/FVC, MEF 25/50/75, IC, ERV | TAK |  |
|  |  | Głowica pomiarowa (np. pneumotachograficzna lub TrueFlow lub równoważna (np. ultradźwiękowa, turbina)) | TAK |  |
|  |  | Dokładność pomiaru: zgodna z normami dla spirometrii medycznej | TAK |  |
|  |  | Kalibracja: możliwość kalibracji urządzenia | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie: analiza wyników + wykresy + archiwizacja | TAK |  |
|  |  | Praca urządzenia samodzielna lub z komputerem | TAK |  |
|  |  | W zestawie: - ustniki jednorazowe min. 10 szt. - klipsy nosowe min. 1 szt. | TAK |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  |  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  |  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Mobilne EKG – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………………………..… (Należy podać) Model …………………………………………….…………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………………………………….(Należy podać) Wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Typ urządzenia Elektrokardiograf spoczynkowy mobilny | TAK |  |
|  | Liczba kanałów Min. 12 kanałów | TAK |  |
|  | Liczba odprowadzeni Standardowe 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Drukarka Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Format papieru Min. A5 (≥148 mm) | TAK |  |
|  | Dotykowy kolorowy ekran umożliwiający obsługę w rękawiczkach | TAK |  |
|  | Obsługa w rękawiczkach | TAK |  |
|  | Prezentacja sygnału Min. 12 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | System detekcji rozruszników serca automatyczny | TAK |  |
|  | Analiza EKG Automatyczna interpretacja | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna na min. 300 rekordów zawierających po 10 s. zapisu EKG spoczynkowego i rytmu | TAK |  |
|  | 200 minut zapisu rytmu cyfrowego lub zapisu ciągłego | TAK |  |
|  | Łączność Bezprzewodowa | TAK |  |
|  | Przesyłanie wyników Online w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Porty Min. USB | TAK |  |
|  | Format danych PDF/DICOM | TAK |  |
|  | Zasilanie Sieciowe + akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy Min. 2 godziny | TAK |  |
|  | Elektrody kończynowe Min. 4 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody piersiowe Min. 6 szt. | TAK |  |
|  | Stolik jezdny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Archiwizacja badań | TAK |  |
|  | Język polski | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Holter EKG z oprogramowaniem – 6 szt. |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………………….……… (Należy podać) Model …………………………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | 12 kanałowa rejestracja cyfrowa z podglądem zapisu EKG | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG | TAK |  |
|  | Czas zapisu min. do 7 dni | TAK |  |
|  | Stopień wodoodporności i pyłoszczelności IP27 | TAK |  |
|  | Szybkie wykrywanie anomalii sercowych | TAK |  |
|  | Automatyczna ocena odcinka ST | TAK |  |
|  | Wizualizacja zmiany między uderzeniami za pomocą wykresu | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD min. 2GB - min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Czas pracy baterii do 8 dni na jednej baterii | TAK |  |
|  | System długiego monitorowania EKG | TAK |  |
|  | Rozszerzona analiza HRV i ST | TAK |  |
|  | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów | TAK |  |
|  | Analiza QT/QTc | TAK |  |
|  | Analiza PQ | TAK |  |
|  | Analiza rytmu | TAK |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |
|  | Analiza Relief | TAK |  |
|  | Analiza Waterfall | TAK |  |
|  | Monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Holter ciśnieniowy – 2 sztuki |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………… (Należy podać) Model ………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………,,,….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Typ urządzenia System do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi(Holter ABPM) | TAK |  |
|  | W skład systemu wchodzi rejestrator ciśnienia z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Zakres monitorowania Minimum 24 godziny ciągłego pomiaru | TAK |  |
|  | Analiza danych Histogramy: SYS (skurczowe), DIA (rozkurczowe), HR (tętno) | TAK |  |
|  | Rejestrator Przenośny, lekki, umożliwiający zapis danych | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w mankiet minimum standardowy | TAK |  |
|  | Zasilanie: Minimum 2 baterie w zestawie | TAK |  |
|  | Komunikacja: Kabel USB do transmisji danych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Możliwość generowania raportów i analizy pomiarów | TAK |  |
|  | Programowanie pomiarów Możliwość ustawienia pomiarów dzień/noc | TAK |  |
|  | Pamięć urządzenia Zdolność przechowywania pełnego badania 24h | TAK |  |
|  | Zgodność Urządzenie medyczne dopuszczone do obrotu (CE) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## System monitorowania pacjenta na 8 stanowisk z pomiarem inwazyjnym i nieinwazyjnym rzutu serca – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ………………………………..(Należy podać) Model ……………………………………(Należy podać) Kraj pochodzenia ……………………… (Należy podać) Rok produkcji: ………………………….(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Liczba stanowisk: System monitorowania pacjenta min. 8 stanowisk | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta z pomiarami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi to zaawansowane rozwiązanie medyczne, które umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta poprzez zbieranie danych o jego podstawowych parametrach życiowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie to może obejmować zarówno pomiary nieinwazyjne, jak i inwazyjne, pozwalając na uzyskanie pełniejszego obrazu stanu pacjenta. | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny - Pulsoksymetria (SpO2): Mierzy poziom saturacji krwi tlenem, czyli nasycenie hemoglobiny tlenem, za pomocą czujnika zakładanego na palec lub płatek ucha. - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP): Polega na mierzeniu ciśnienia krwi za pomocą mankietu zakładanego na ramię, bez konieczności wprowadzania cewnika do naczynia krwionośnego. - EKG (elektrokardiografia): Rejestruje elektryczną aktywność serca za pomocą elektrod umieszczonych na ciele pacjenta, dostarczając informacji o rytmie i przewodnictwie serca. - Temperatura ciała: Mierzona za pomocą czujników umieszczonych w uchu, na czole lub w jamie ustnej. | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjny - Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP): Polega na wprowadzeniu cewnika do naczynia krwionośnego (najczęściej tętnicy), co pozwala na ciągły i dokładny pomiar ciśnienia krwi, a także pobieranie próbek krwi do analizy. - Pomiar rzutu minutowego serca (CO): Mierzony za pomocą cewnika wprowadzonych do serca lub obliczany na podstawie innych parametrów hemodynamicznych, dostarczając informacji o wydajności pracy serca. Zastosowanie i korzyści | TAK |  |
|  | Centrala monitorująca: Centralny system monitorowania z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
|  | - Całodobowa opieka: Systemy monitorowania pacjenta są nieocenione w oddziałach intensywnej terapii, salach operacyjnych, a także w opiece domowej, zapewniając ciągłą kontrolę stanu pacjenta. | TAK |  |
|  | - Wczesne wykrywanie zagrożeń: Monitorowanie parametrów życiowych pozwala na wczesne wykrywanie zmian w stanie pacjenta, takich jak spadek saturacji, wzrost ciśnienia krwi czy zaburzenia rytmu serca, co pozwala na szybką interwencję medyczną. | TAK |  |
|  | SpO2 Pulsoksymetria (SpO2) – pomiar saturacji krwi | TAK |  |
|  | NIBP Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | EKG Monitorowanie EKG (min. podstawowe odprowadzenia) | TAK |  |
|  | Temperatura Pomiar temperatury ciała | TAK |  |
|  | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (min. 1 stanowisko) | TAK |  |
|  | Rzut serca (CO) Pomiar rzutu serca (CO) – min. 1 stanowisko (inwazyjny lub półinwazyjny) | TAK |  |
|  | Rozbudowa System modułowy umożliwiający rozbudowę | TAK |  |
|  | Alarmy System alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  |
|  | Rejestracja danych Możliwość zapisu i przeglądu danych pacjenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |
| ## Monitor funkcji życiowych zintegrowany z zespołem NXT – 2 zestawy |  |  |  |
| Lp. | ## Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany Wpisać TAK lub NIE oraz ew. podać |
| Producent ……………………………….. (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia …………………………(Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/ 2026 r. |  |  |  |
|  | Typ urządzenia Monitor funkcji życiowych (spot-check / modułowy) | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych z modułami pomiarowymi ciśnienia nieinwazyjnego NIBP, temperatury T i saturacji tlenem hemoglobiny krwi tętniczej SpO2 | TAK |  |
|  | Jest to urządzenie usprawniające prace lekarzy oraz pielęgniarek , dzięki niemu mammy szybkie monitorowanie parametrów życiowych w jednym urządzeniu oraz przesyłanie ich na inne | TAK |  |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez monitor danych (pomiar automatyczny ) do rodzaju oddziału i pacjentów, np. oddział internistyczny, kardiologiczny, | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na statywie jezdnym, wyposażony w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich, koszyk na akcesoria, wieszaki na przewody NIBP i termometr bezprzewodowy, rączkę do prowadzenia wózka. | TAK |  |
|  | Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu monitora funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych ze zintegrowanym uchwytem transportowym umożliwiającym noszenie go jedną ręką po odłączeniu od statywu | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych składający się ze stacji bazowej z możliwością dołączania dodatkowych modułów | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP automatyczny i ręczny | TAK |  |
|  | Pomiar SpO₂ | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, w tym bezprzewodowy | TAK |  |
|  | # Tryb pomiaru: automatyczny, konfigurowalny | TAK |  |
|  | Profile oddziałowe: możliwość konfiguracji (np. interna, kardiologia) | TAK |  |
|  | Integracja NXT: monitor musi posiadać możliwość integracji z systemem informatycznym Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przesył danych: Automatyczny do systemów szpitalnych | TAK |  |
|  | Konstrukcja: Modułowa (możliwość rozbudowy) | TAK |  |
|  | Uchwyty na przewody | TAK |  |
|  | Zasilanie: Sieciowe + akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: Kolorowy, min. 7” | TAK |  |
|  | Alarmy: Wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK, podać |  |

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy